# Указатель низкого напряжения

УНН ЗП 36-660В (24-380В)

ТУ 3414-003-49287711- 02

3

- Корпус

- Щуп

- Контакты-наконечники

- Соединительный провод

- Светодиоды, соответствующие данному номиналу напряжения

( + относительно корпуса)

- Светодиод

(- относительно корпуса)

- Контакт для определения фазного провода

- Неоновая лампа

3

1

5

6

2

7

8

-  V  +

4

Рис. 1

## Рекомендован Департаментом генеральной инспекции по эксплуатации

## электрических станций и сетей РАО ЕС как основное средство защиты

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- УКАЗАТЕЛЯ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- УНН ЗП 36-660В (24-380В)

ТУ 3414-003-49287711- 02

1. Назначение и принцип действия

Указатель низкого напряжения (УНН ЗП) предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения, постоянного и переменного тока от 36 до 660 В (в зависимости от модификации от 24 до 380 В). Указатель имеет световую и звуковую индикацию,  определяет полярность постоянного и фазу переменного напряжения, а также целостность электрических цепей сопротивлением не более 50 кОм639582*1импаек54 (режим прозвонки).  Отличительной особенностью данного указателя является то, что он не имеет элементов питания  и переключателей.

Указатель работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям контактами-наконечниками. Работа устройства основана на протекании активного тока и визуальной (свечение светодиодов) и звуковой индикации напряжения. Прозвонка осуществляется от энергии накопительного конденсатора и не имеет гальванических элементов питания.

По заявке потребителя указатель поставляется в следующих исполнениях:

-   УНН ЗП 24-380 В (24 В *, 42 В,  110 В, 220 В, 380 В) с режимом прозвонки и индикации фазного провода;

-   УНН ЗП 36-660 В (36 В *, 110 В, 220 В, 380 В, 660 В) с режимом прозвонки и индикации фазного провода;

Условия эксплуатации указателя напряжения:

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 С;

- относительная влажность воздуха  до 80% при температуре плюс 25 С.

Устройство относится  к основным электрозащитным средствам, применяемым обслуживающим и ремонтным персоналом  электрических станций, подстанций и распределительных сетей.

Указатель напряжения имеет двухполюсное исполнение (Рис. 1) и состоит из двух пластмассовых корпусов 1 и 2 с контактами-наконечниками 3. В одном  корпусе 1 расположены элементы электрической схемы, другой выполнен в виде щупа 2. Корпуса указателя напряжения соединяются между собой гибким проводом 4 с усиленной изоляцией и имеют упоры со стороны контактов-наконечников, которые вставлены в пластикатные трубки, обеспечивающие защиту от напряжения до 1000 В. Светодиоды 5 расположены в корпусе указателя и соответствуют диапазону из-

_______________________________________________________________________

*  - Если накопительный конденсатор полностью разрядить, (соединив его контакты-наконечники 3 между собой ), то светодиод на 24 В (36 В) будет загораться при напряжении 12 В (24 В).

меряемых напряжений. Определение наличия напряжения производится путем касания контактами-наконечниками 3 токоведущих частей. При  этом  загораются светодиоды 5, соответствующие данному номиналу  напряжения. Для определения фазного провода необходимо наконечником 3 корпуса 1 коснуться исследуемой токоведущей части и пальцем коснуться контакта 7. Если токоведущая часть оказалась фазой должна периодически вспыхивать неоновая лампа 8.

2. Технические данные

1. Диапазон напряжений, определяемых указателем – от 36 до 660 В (в зависимости от исполнения от 24 до 380 В).

2. Величина тока при максимальном значении напряжения не более  10 мА.

3. Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается

прозвонка – 50 кОм.

4. Время сохранения работоспособности указателя в режиме прозвонки после одной зарядки не менее 48 часов.

5. Время непрерывного звучания сигнала при нулевом сопротивлении изме-

ряемой цепи от одной зарядки  не менее 10 мин.

6. Количество замкнутых цепей, которые можно прозвонить от одной заряд-

ки, не менее 300.

7. Длина гибкого соединительного провода указателя,  не менее 1.1 м.

8. Длина неизолированной части контактов-наконечников, не более 0,02 м.

9. Время зарядки конденсатора для прозвонки не более 1 мин.

10. Время индикации максимально допустимого контролируемого напряже-

ния  не более 3-х мин.

11. Габаритные размеры  указателя, мм, не более:

-  корпуса       -  135х35х25 мм

-  щупа            -    115х23 мм

12.  Масса  прибора не более  0,080 кг

3. Комплектность

-     указатель низкого напряжения  УНН ЗП                                     - 1 шт.;

-     паспорт  (инструкция по эксплуатации)                                      - 1 экз.;

-     упаковка (чехол)                                                                          - 1 шт.;

-     съемные удлиняющие электроды (для УНН ЗП  ВЛ)                 - 2 шт.

4. Требования безопасности

4.1. При эксплуатации указателя низкого напряжения следует руководство-

ваться указаниями, приведенными в «Инструкции по эксплуатации».

4.2. При работе указателем низкого напряжения не прикасаться к неизоли-

рованным контактам-наконечникам указателя.

4.3.  Не допускается эксплуатация указателей в средах:

-   взрывоопасной;

-   содержащей агрессивные газы и пары, разрушающие пластмассу, металлы и изоляцию.

5. Работа указателя с ВЛ  0,4 кВ

Для работы указателя с ВЛ 0,4 кВ прибор комплектуется двумя удлиненными, изолированными по всей длине электродами (Рис.2), которые позволяют проверять отсутствие напряжения на ВЛ на безопасном расстоянии от проводов. Каждый  электрод представляет собой стержень из стеклопластика с контактом-наконечником в форме крючка. Удлиняющие электроды  наворачиваются на контакты-наконечники 3 корпуса и щупа указателя, а крючки позволяют навесить корпус указателя на провод.

Рис. 2. Удлиняющие электроды для ВЛ 0,4кВ.

6. Правила хранения

Указатели низкого напряжения должны храниться при температуре окружающего воздуха от плюс 5С до плюс 35С и относительной влажности температуре плюс 25С, при этом в помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок указателя низкого напряжения - 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийный ремонт с механическими повреждениями не производится.

- 7. Свидетельство о приемке

Указатель низкого напряжения УНН ЗП __________   ТУ 3414-003-49287711-02 признан  годным к эксплуатации.

Дата  выпуска прибора   ________________

- 8. Гарантийные обязательства

8..1. Гарантийный срок исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи или отправки потребителю.

8.2. Гарантийный ремонт приборов с механическими повреждениями не производится.

8.3. Послегарантийное обслуживание и ремонт производится изготовителем.

Заявки на поставку приборов, а также Ваши замечания, пожелания по работе прибора, которые будут обязательно учтены при модернизации УНН ЗП, просим направлять по адресу:

ООО «Карнеол», Россия, 141700, г. Долгопрудный  Московской обл.,  а/я 103

Тел./факс (095)576-55-26, тел. 408-85-05, 8-903-118-80-62.